## Sheet1
绍兴市柯桥区中医医院医共体总院2022年春季医展会集团采购设备清单
设备编号 | 设备名称 | 核心技术参数 | 数量 | 是否进口 | 预算单价 （单价：万元） | 备注
1 | 彩色超声诊断系统 | 便携手持式，探测深度≧120mm,可调，工作续航时间：≥4小时；并支持安卓手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑等多终端显示链接使用；B模式探测深度≥50mm;B模式轴向分辨力≤1mm(深度≤50mm);B模式侧向分辨力≤2mm(深度≤40mm);B模式几何位置精度横向≤5%，纵向≤5%;盲区≤3mm;B模式切片厚度≤5mm;B周长和面积误差≤±10%;M模式时间误差≤5%;M模式距离误差≤15%;C模式探测深度≥40mm;血流速度误差≤±5% | 1 | 否 | 5.8
2 | 手功能康复机器人 | 1、具有医疗器械注册证或备案凭证； 2、主机输出安全压力-90KPa~130KPa；范围区间内各手指能拉起重物 ≧300g 重物； 3、康复手套被动模式下大拇指、小拇指弯曲角度≥180°，食指、中指、无名指弯曲角度≥270°； | 1 | 否 | 5
3 | 心理言语认知障碍评测与训练系统 | 具有医疗器械注册证，适用于失语症诊断筛查和训练，包含且不限于病历管理、筛查评估、康复训练等模块 | 1 | 否 | 5.8
4 | 中药熏蒸仪 | 单头 | 5 | 否 | 1.8
5 | 宫腔镜 | 镜-鞘一体化，无需拆装；可360°旋转进出水阀；视向角30°；最大插入部外径≤5.0mm（适配5fr器械操作）；最大插入部外径≤6.0mm（适配7fr器械操作）；器械通道孔径≥3.0mm；活检钳，插入部分最大宽度≤1.6mm\≤2.0mm.钳头最大张开幅度≥70°，工作长度≥400mm；异物钳，插入部分最大宽度≤1.6mm\≤2.0mm，钳头最大张开幅度≥70°，工作长度≥400mm；剪刀，插入部分最大宽度≤1.6mm\≤2.0mm，钳头最大张开幅度≥70°，工作长度≥400mm。 | 2 | 否 | 4.5
6 | 氦氖激光 | 光斑可调，可做穴位照射 | 1 | 否 | 2.6
7 | 等离子体空气消毒机 | 壁挂式，适用面积≥60m³；定时消毒功能；配备负离子发生器；等离子体电场强度≥8500V并提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告 | 5 | 否 | 1
8 | 等离子体空气消毒机 | 柜式可移动式，适用面积≥150m³体积及以下的场所；定时消毒功能；配备负离子发生器；等离子体电场强度≥8500V并提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告 | 5 | 否 | 1.5
9 | 血压计 | 便携可充电，适用于病房 | 10 | 否 | 0.32
10 | 内镜清洗工作站 | 五槽设置+干燥台，一体成型；可根据场地要求定制尺寸；包含供气系统，注气提供符合规范要求；管道自身消毒功能，保障内镜清洗用水水质符合规范中菌落数≤10cuf/100mL的要求 | 2 | 否 | 7.5
11 | 离心机 | 24孔 | 1 |  | 2
12 | 身高体重秤 | 可折叠，折叠后可放入救护车 | 1 |  | 3
13 | 妇科手术床 |  | 1 |  | 3
14 | 妇科检查床 |  | 2 |  | 1
15 | 牙椅水路终端进化室 |  | 1 |  | 0.28