## Sheet1
胸腔镜手术器械单套配置
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 主要技术要求
1 | 分离钳 | 340mm | 1 | 适用于胸腔镜手术，推拉式 头粗2.5mm， 弧弯25度，DeBakey齿，总长340-400mm、杆径5.5mm，有锁扣。夹持力大于20N，钳头的张开度大于20度。
2 | 分离钳 | 340mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术，推拉式，头粗2.5mm， 弧弯35度，DeBakey齿。总长340-400mm、杆径5.5mm，有锁扣。夹持力大于20N，钳头的张开度大于20度。
3 | 分离钳 | 340mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术，推拉式，头粗2.5mm， 弧弯45度，DeBakey齿。总长340-400mm）、杆径5.5mm，有锁扣。夹持力大于20N，钳头的张开度大于20度。
4 | 分离钳 | 340mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术，推拉式，头粗2.5mm， 弧弯60度，DeBakey齿。总长340-400mm、杆径5.5mm，有锁扣。夹持力大于20N，钳头的张开度大于20度。
5 | 卵圆钳 | 340mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术，推拉式，头粗2.5mm， 弧弯45度，DeBakey齿。总长340-400mm，杆径5.5mm，有锁扣。夹持力大于20N，钳头的张开度大于20度。
6 | 卵圆钳 | 340mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术，推拉式，头宽12mm， 弧弯，内侧无齿。总长340-400mm，杆径6.5mm，有锁扣。夹持力大于20N，钳头的张开度大于20度。
7 | 肺叶钳 | 340mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术，推拉式，头宽5mm， 弧弯25度，小三角形头状。总长340-400mm，杆径6mm，有锁扣。夹持力大于20N，钳头的张开度大于20度。
8 | 胸腔抓钳 | 340mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术，推拉式，头宽8mm， 圆头。总长340-400mm，杆径6mm，有锁扣。夹持力大于20N，钳头的张开度大于20度。
9 | 胸腔抓钳 | 340mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术，推拉式，头宽8mm， 圆头。总长340-400mm，弧弯。头部内侧一面凹一面凸，总长320-420mm、杆径6mm，有锁扣。夹持力大于20N，钳头的张开度大于20度。
10 | 分离钳 | 340mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术，推拉式，头粗2.5mm，角弯90度 圆头。总长340-400mm，弧弯。头部内侧一面凹一面凸，总长320-400mm、杆径6mm，有锁扣。夹持力大于20N，钳头的张开度大于20度。
11 | 分离钳 | 340mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术，推拉式，头粗2.5mm，角弯90度，DeBakey齿，角高20mm总长340-4 00mm、杆径5.5mm，有锁扣。夹持力大于20N，钳头的张开度大于20度。
12 | 持针钳 | 340mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术，推拉式，头粗2.5mm，角弯90度，DeBakey齿，角高20mm总长340-400mm、杆径5.5mm，有锁扣。夹持力大于20N，钳头的张开度大于20度。
13 | 胸腔剪 | 340mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术，推拉式，头粗2.0mm，弯头，总长340-400mm、杆径5.5mm，有锁扣。夹持力大于20N，钳头的张开度大于20度。
14 | 肺叶钳 | 340mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术，推拉式，头宽8mm，弧弯，香蕉形头状。总长340-400mm、杆径6mm，有锁扣。夹持力大于20N，钳头的张开度大于20度。
15 | 分离钳 | 340mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术，推拉式，头宽3mm，，DeBakey齿、直头。总长340-400mm、杆径5.5mm，有锁扣。夹持力大于20N，钳头的张开度大于20度。
16 | 胸腔抓钳（带哈巴狗夹子） | 320mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术，推拉式，弧弯。头部内侧一面凹一面凸。总长320-400mm、杆径5.5mm，有锁扣。夹持力大于20N，钳头的张开度大于20度。
17 | 分离钳 | 340mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术，推拉式，头宽3mm，DeBakey齿、角弯90度，大号。总长340-400mm、杆径5.5mm，有锁扣。夹持力大于20N，钳头的张开度大于20度。
18 | 打结钳 | 360mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术。直径：Φ5， V型长度为360mm，带手柄。器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。
19 | 胸腹吸引管 | 390mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术。弧弯。总长≧390mm、杆径6mm
20 | 胸腹吸引管 | 390mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术。一折弯。总长≧390mm、杆径6mm
21 | 穿刺器 | 10*70mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术，器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定
22 | 腔镜吸引器 | 420mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术
23 | 腔镜电凝钩 | 420mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术
24 | 分离钳 | 420mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术
25 | 无损伤抓钳 | 420mm | 1 | 630不锈钢，适用于胸腔镜手术
26 | 电凝钩 | / | 1 | /
27 | 分离钳 | / | 1 | /
28 | 阑尾钳 | / | 1 | /
29 | 消毒盒 | / | 1 | /