## 医共体组织
绍兴市柯桥区中医医院医共体2025年秋季医展会集团采购设备需求汇总表
项目编号 |  | 采购单位 | 设备名称 | 数量 | 预算价 （单价：万元） | 预算价 （总价：万元） | 是否允许进口 | 核心技术参数 | 其他配置要求
1 |  | 绍兴市柯桥区中医医院医共体湖塘分院 | 数字式十二导联心电图机 | 1 | 4.5 | 4.5 | 否 | 1.▲时间常数：≥5s（提供注册或检测报告证明文件），具有同步自动分析功能 2.▲输入阻抗：≥100MΩ，共模抑制比：≥123dB 3、支持九导联专用儿童模式 4.▲ ≥8英寸彩色触摸屏 5.按需接入医院现有心电网络系统
2 |  | 绍兴市柯桥区中医医院医共体湖塘分院 | 数字式十二道心电图机 | 2 | 2.5 | 5 | 否 | 1.★时间常数：≥5s(提供注册或检测报告证明文件)共模抑制比：≥140dB(提供注册证或检测报告证明文件) 2.▲输入阻抗：≥100MΩ，共模抑制比】共模抑制比：≥140dB(提供注册证或检测报告证明文件) 3.灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV ±5% 4.抗干扰滤波包含：交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 5.≥7英寸彩色液晶显示屏 6.按需接入医院现有心电网络系统
3 |  | 绍兴市柯桥区中医医院医共体湖塘分院 | 自动洗胃机 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1.无油膜式泵。2.具备自动压力反馈控制系统、换向防堵结构、压力液量双安全保护功能、进出胃液量平衡控制功能、进出胃液路分离控制功能、进出胃动态模拟压力显示功能等。3.洗胃压力：47kPa-55kPa，出胃液量：≤450ml/次，进胃液量：≤350ml/次，液量平衡：≤250ml/次。
4 |  | 绍兴市柯桥区中医医院医共体湖塘分院 | 电动流产吸引器 | 1 | 1.5 | 1.5 | 否 | 1、无油免维护负压泵；2、带自动防溢流装置；3、带紧急泄压装置；4、液晶数字显示工作负压；5、气控脚踏；6、极限负压值：≤-0.09MPa；7、抽气速率：≥30L/min
5 |  | 绍兴市柯桥区中医医院医共体湖塘分院 | 智能健康小站 | 2 | 9.8 | 9.8 | 否 | 1、用于包含血压、身高、体重、血糖、血氧、体温、体质辨识等测量项目信息及个人信息的采集与传输；系统要求支持身份证、社保卡、医保电子凭证二维码、脸识别等方式登录等方式登录，并可通过接口上传至电子健康档案、HIS 系统、电子病历系统等；2、包含多种登录方式，可由检测者自主选择，登录后自动进行各项目检测，包含血压和身高体重。软件操作界面、流程简洁明了。测量完成后，生成个性化的健康管理报告；3、测量过程全程语音提示；4、身高测量精确度不大于±0.5cm；体重测量精确度不大于±0.1kg；5、血压计测量模式：平均测量模式手臂伸入臂筒语音引导病人操作；7、HIS接口费由中标商负责；7、扫码模块：内置读卡器，支持二代身份证读卡信息；内置扫码器，支持条码、二维码读取
|  | 绍兴市柯桥区中医医院医共体柯岩分院 |  |  | 10 | 10 | 否
6 |  | 绍兴市柯桥区中医医院医共体湖塘分院 | 全自动心肺复苏仪 | 1 | 9.9 | 9.9 | 否 | 1、驱动类型：电动电控。 2、设备高度：≤18厘米。 3、主机重量（含锂电池）≤3.2公斤。
7 |  | 绍兴市柯桥区中医医院医共体湖塘分院 | 生物显微镜 | 1 | 1.1 | 1.1 | 否 | 1、LED光源；2、，最小调节距离≤2.5um；3.瞳距调节范围50-75mm，眼点调节范围380-430mm区间；4.物镜防霉处理，4*NA：0.10,10*NA：0.25,40*NA：0.65,100*Oil NA：1.25；5.目镜防霉处理，视场数（FN）：20
8 | 8-1 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体湖塘分院 | 牙科综合治疗仪 | 2 | 4.9 | 9.8 | 否 | 1、显示屏≥3.5寸，彩色 2、设计使用期限为≥16年（提供注册或设备铭牌或说明书等证明文件）。 3、具有管路消毒功能，整个消毒过程具有排空吹干功能 4、LED冷光灯, 5、可根据实际需求进行枪架扩充 6、手机独立控制集成阀，让每个手机单独控制 7、保修≥5年 8、配置光固化机、配置洁牙机
| 8-2 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体柯岩分院 | 牙科综合治疗仪 | 4 | 7 | 28 | 否
| 8-3 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体夏履分院 | 口腔科综合治疗椅 | 1 | 8 | 8 | 否 |  | 增配医用气泵1台（有证）
9 |  | 绍兴市柯桥区中医医院医共体湖塘分院 | 除颤监护仪 | 1 | 4 | 4 | 否 | 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。 2.双相波,能量选择范围1-360J。3.具备CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，除颤仪设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。4.具备血氧功能及血压功能。
10 |  | 绍兴市柯桥区中医医院医共体柯岩分院 | 电子血压计 | 1 | 2.5 | 2.5 | 否 | 臂式，用于测量成人及3岁以上儿童的血压及脉搏数。压力传感器准确性±3mmhg。数据接口开放，提供HIS连接
11 |  | 绍兴市柯桥区中医医院医共体夏履分院 | 盆底肌修复仪 | 1 | 9.9 | 9.9 | 否 | 1.主机≥4个电刺激通道 2.显示屏幕≥2个 3.低频刺激强度：0-100mA，最小可调节步长≤0.5mA 4.频刺激频率：1-1000Hz范围内均可调，最小可调节步长≤1Hz 5.输出脉冲宽度：≥2000μs同时最小可调节步长≤50μs调节 6.电刺激基础输出波形≥8种，方波、正弦波、三角波、交互三角波、指数波等 7.触控屏 8.盆底评估模式：至少包括Glazer评估、一分钟评估、三分钟评估、控尿评估、腰背痛评估
12 |  | 绍兴市柯桥区中医医院医共体夏履分院 | 超声多普勒血流检测仪 | 1 | 6.5 | 6.5 | 否 | 1、超声频率： 8.0MHz ±10% 2、测速范围：40～200 cm /s 3、具备报告打印功能（如外置，提供相关硬件） 4、开放数据接口
13 |  | 绍兴市柯桥区中医医院医共体夏履分院 | 骨密度仪 | 1 | 4.5 | 4.5 | 否 | 1、计算参数齐全包含但不限于T值、Z值、同龄比、成人比、骨骼的生理年龄（PAB）、 预期发生骨质疏松的年龄（EOA)、相对骨折风险（RRF)，骨强度指数（BQI) 2、具备报告打印功能（如外置，提供相关硬件） 3、开放数据接口
14 |  | 绍兴市柯桥区中医医院医共体夏履分院 | 干式荧光免疫分析仪 | 1 | 4.5 | 4.5 | 否 | 1、检测原理：吖啶酯直接化学发光法。 2、检测项目：至少包含肌钙蛋白I（TnI）、肌红蛋白（Myo）、肌酸激酶同工酶（CK-MB）、氨基末端脑利肽前体（NT-proBNP）、脑利钠肽（BNP）、D-二聚体（D-Dimer）等。 3、样本类型：至少包含全血、血清、血浆。 4、检测时间：不超过15min。 5、试剂类型：单人份试剂卡包装 6、最小样本量≦10uL 7、提供LIS连接
15 |  | 绍兴市柯桥区中医医院医共体夏履分院 | 电解质分析仪 | 1 | 4.5 | 4.5 | 否 | 1、测量原理：离子选择电极法，量压法 2、 检测和计算项目:至少包含 K+、Na+、Cl—、Ca2+、pH、nCa、TCa、等多种参数组合 3、显示结果≤25秒 4、可人工定标功能，具备原厂质控液校正斜率和均差参（提供原厂质控注册证） 5、可选项自动进样盘，自动进样盘提供1个急诊测试位，3个质控测试位共25个样品测试位；进样盘配原始管加样、无需分装样品直接测量，液面检测及采样针防碰撞功能，外置条码扫描。 6、提供LIS连接